一批理疗设备的采购需求

- 设备名称及数量：

- 超短波治疗仪1台  预算单价27000元

- 抗痉挛机(低频)1台  预算单价15500元

- 神经损伤治疗仪(四通道)3台  预算单价13000元  合计39000元

- 电脑中频治疗仪1台  预算单价7000元

- PT床3台  预算单价3800元  合计11400元

预算合计99900元人民币

- ★资质要求：

- 供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。所投产品须按照《医疗器械注册管理办法》的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

- 三、报价要求

- 1. 投标报价以人民币填列。

- ★2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

- ★3. 验收及相关费用由投标人负责。

- 四、技术要求

（一）超短波治疗仪

技术参数要求：

1、使用电源：～ 220 V  50 Hz；

2、仪器类别：I类BF型；

3、工作频率：27.12MHz，允差±0.6%

4、输入功率：≤1100VA；

5、最大输出功率：200W最大，误差±20%；

★6、负载阻抗：75欧

7、输出强度：不小于10档可选；

8、输出指示：LED点阵实时显治疗状态、治疗时间、结束状态、调谐状态等；

9、治疗时间：不小于6个档位，分别为5min、10min、15min、20min、25min、30min，各档允差±1min。

★10、治疗稳定性：连续工作30min，最大输出功率对应的测试电流值变化不大于±10%；

11、对不正确输出的防止：具备归零控制功能，用于非控制调谐方式的输出控制

12、输出模式：3种模式，具有连续、疏波（20%占空比70Hz调制输出，允差±15%）、密波（20%占空比350Hz调制输出，允差±15%）输出；

（二）抗痉挛机(低频)

技术参数要求

1. 二通道输出可选，每通道可连接≥4个电极片；

2．≥5英寸液晶触摸显示屏；

3. 触摸+一键，操作简便，多样化；

★4. 所有治疗参数单独显示，独立可调；

5. ≥8种内置处方，对应不同痉挛等级；

6. ≥20种自定义处方，充分满足临床需求；

★7. 脉冲宽度100～500μs范围内可调，调节步长10μs默认300μs；

7. 输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，精度±10%；

8. 脉冲波形：双向对称波，不区分正负极；

9. 输出方式：单次双向脉冲交替输出，更科学；

10. 延迟时间0.1～1.5s连续可调，步长0.1s，精度±10%；

11. 治疗时间1～99min可调，步长1min，，精度±2%，默认15min;

12. 输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA；

13. 恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化；

14. 粘胶式电极，放置/解除电极更方便；

★15. 开路报警，确保治疗安全。

（三）神经损伤治疗仪(四通道)

技术参数要求：

1.≥四路电流输出可选，可同时满足多人/多部位治疗需求，提高临床效率;

2.≥5英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便;

3.触屏显示+一键飞梭，一键飞梭旋钮，360°无死角旋转精细调节，对强度调控精细精准，旋钮自动锁定，避免使用中误操作；

★4.所有治疗参数单独显示，独立可调；

5.脉冲宽度80～380us范围内可调，调节步长10us默认300us；

6.频率1～180Hz范围内连续可调，步长1Hz,默认40Hz;

7.脉冲波形：双相对称方波；

★8.脉冲群波形：可调梯形波、方波、三角波、尖波，对神经肌肉的刺激反应不同，可达到不同治疗作用；

9.仪器的上升时间：0s～2s，步长为0.5s；

10.仪器的维持时间：0s～20s，步长为1s；

11.仪器的下降时间：0s～2s，步长为0.5s；

12.仪器的断电时间：2s～48s，步长为1s，断电时间不少于通电时间；通电时间为上升时间、维持时间和下降时间之和；

13.治疗时间1～90min可调，步长1min，默认20min；

14.最大输出电流：≥140mA(峰值电流)、步长1mA；

15.同步/异步输出，满足不同治疗需求

16.恒流电流输出，治疗可量化；

17.粘胶式电极，放置/解除电极更方便；

★18.开路报警，过电保护确保治疗安全。

（四）电脑中频治疗仪

技术参数要求：

1、额定输入功率： 180VA。

2、尺寸(允差±20mm) ：长 360mm，宽340mm，高 205mm。

3使用电源：交流电压 220V±22V，频率 50Hz ±1Hz。

4、显示方式：数码触摸显示。

5、中频频率：2～10KHz；

6、调制频率：0～150Hz；

★7、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波；

8、调制方式：连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

1)间歇调制：低频调制方波(载波)占空比为50%，允差±20%。

10、中频调幅度： 0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

11、干扰电性能：

工作频率： 4kHz，允差±10%。

调制频率： 0.125Hz，允差±10%。

差频频率范围： 0~112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。

调幅度： 0%、100%，允差±5%。

差频变化周期： 5.5s、32s，允差±10%。动态节律参数8S，允差±10%。

12、具有100个固定处方，可供医生参考使用。

13、中频输出电流：在 500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0~99级可调。

14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。

15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

16、电极板温度： 38℃~55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭，

17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过 50mA，分0~99级可调。

18、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

19、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

★20、具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4~5小时。

- （五）PT床

- 技术参数要求：

1触感：产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。

★2.外形尺寸(长宽高) : 不小于1910×1240×490mm,允差±50mm。

3.材质：床面采用皮革，经久耐用。

4.额定负载: 不小于130kg。5.做工：滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。6.外观：床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。

五、服务要求

★1. 整机含所有易耗件自验收合格之日起原厂保修≥2年；终身免费提供维修密码或密码相关物理媒介；设备终身提供维修，软件终身免费升级，快速修复时间（最长三天）承诺，否则提供备用机；以上须提供相应的原厂书面保修承诺；投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

★2. 保修期内7×24小时技术及服务响应，响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期自验收合格之日起计算。保修期内故障率不得超过每年18天，故障时间每超过一天质保期相应延长5天。保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

3. 保修期内每年对设备维护≥4次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。

4. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

★5. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

6. 提供现场技术培训。

★7. 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

★8. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装过程中发生的费用由卖方负责。

★9. 交货期：合同签订日起15日历天。

★10. 交货与实际投标参数不符的，买方可要求退货，并且卖方须向买方支付合同价格三倍金额的赔偿。