一批心脏电除颤设备的采购需求

- 设备名称及数量：

- 一批心脏电除颤设备，共计13台

- 预算合计15万元人民币以内

- ★资质要求：

- 供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。所投产品须按照《医疗器械注册管理办法》的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

- 三、报价及付款要求

- 1. 投标报价以人民币填列。

- ★2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

- ★3. 验收及相关费用由投标人负责。

- 4、付款方式：电汇。采购人验收货物合格一个月后支付60%货款，正常使用六个月后支付货款的30%，验收合格一年内支付余款10%。

- 四、技术要求

- （一）物理参数

- 1.整机重量（含电池）≤2.5Kg，设备具备高便携性，且有主机一体便携把手。

- 2.主机设有机盖保护装置，并支持开盖即开机方式。

- 3.方便收纳和操作，主机防护盖内有电极片专用收纳仓。

- 4.主机使用期限≥10年。

- 5.▲产品防尘防水级别≥IP65。

- 6.主机通过≥1.6米高度跌落试验，6个面各跌落1次。

- 7.工作温度：-10℃～ 50℃，0%～95%(无冷凝)，（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作 60 分钟）。

- 8.存储温度：存储温度：-30℃～70℃，0%～95%(无冷凝)

- （二）操作显示

- 1.▲主机具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸。

- 2.具备成人儿童模式，可一键实现快速切换。

- 3.▲支持4种及以上语言一键切换。

- 4.为适应急救现场嘈杂环境下使用，设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。

- 5.为适应多种急救现场，设备可根据环境亮度自动调节屏幕亮度。

- 6.提供语音及动画指导提示，指导操作人员按照 AHA/ERC 推荐的频率对病人实施胸部按压并进行通气。

- 7.按压速率可调，可调范围每分钟按压100、110或120次。

- 8.按压通气比可调，可调范围30:2、15:2。

- （三）.设备性能

- 1.★采用双相波技术，成人除颤最大能量可达360J，儿童除颤最大能量可达100J。

- 2.▲为了适用不同人群和患者类型，除颤能量前三次档位可进行调节，可设置≥10个不同能量等级。

- 3.开始分析到200J放电准备就绪时间＜5s。

- 4.除颤后ECG恢复时间＜2s。

- 5.除颤能量内部释放时间≥30s, 多档可调。

- 6.电池使用年限≥5年，电池容量≥4500mAh。

- 7.在适合条件下，工作时间≥12小时，可提供≥200次360J除颤或300次200J除颤。

- 8.▲首次出现电池电量低报警时，主机至少还可持续工作30分钟和10次200J电击。

- 9.可与同品牌手动除颤器通用，确保在紧急情况下无需更换电极片即可进行除颤操作。

- 10.具备较好的干扰信号抑制能力，在ECG信号采集与分析工作状态下应满足共模抑制比＞90dB，系统噪声不大于30uV，输入阻抗不小于 2.5MΩ。

- 11.设备每天、每周、每月都会进行自检，自检项目包括按键测试、高低压充放电、能量内部释放及解除、内存、电池电量、时间、通讯等内容。

- 12.设备主机具备状态指示灯，以颜色变化显示设备运行状态，便于日常维护。

- 13.▲数据存储内存容量≥1G，可存储≥1500条事件记录或≥2000份自检报告，保存至少≥5小时ECG 波形。

- 14.具备录音功能，可保存≥70分钟抢救现场录音。

- 15.设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

- 16.设备配置了4G、Wi-Fi无线模块，可通过无线网络接入设备管理系统，实现设备管理和数据传输功能。

- 五、服务要求

- ★1. 整机含所有易耗件自验收合格之日起原厂保修≥5年，电池原厂保修≥7年；终身免费提供维修密码或密码相关物理媒介；设备终身提供维修，软件终身免费升级，快速修复时间（最长三天）承诺，否则提供备用机；以上须提供相应的原厂书面保修承诺；投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- ★2. 保修期内7×24小时技术及服务响应，响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期自验收合格之日起计算。保修期内故障率不得超过每年18天，故障时间每超过一天质保期相应延长5天。保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

- 3. 保修期内每年对设备维护≥4次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。

- 4. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

- 5. 提供现场技术培训。

- ★6. 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

- ★7. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装过程中发生的费用由卖方负责。

- ★8. 交货期：合同签订日起15日历天。

- ★9. 交货与实际投标参数不符的，买方可要求退货，并且卖方须向买方支付合同价格三倍金额的赔偿。