胰岛素泵采购需求

- 设备名称及数量：胰岛素泵3台

- ★资质要求：

- 供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。所投产品须按照《医疗器械注册管理办法》的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

- 三、报价及付款要求

- 1. 投标报价以人民币填列。

- ★2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

- ★3. 验收及相关费用由投标人负责。

- 付款方式：电汇。采购人验收货物合格一个月后支付60%货款，正常使用六个月后支付货款的30%，验收合格一年内支付余款10%。

四、技术要求

| 语言种类 | 多种（含中文） |
| --- | --- |
| 电池 | AA（1.5V）锂电池、或碱性电池/可反复充电的镍氢电池 |
| 电池模式 | 唤醒模式、省电模式、睡眠模式 |
| 储存模式 | 有 |
| 背景光 | 屏幕亮度可以设置1-5级别，背景灯超时间可以选择15秒、30秒、1分钟或者3分钟 |
| 屏幕时间显示 | 有 |
| 电池状态显示 | 彩色图片显示（电量从100%-0%） |
| 储药器状态显示 | 彩色图标显示（剩余胰岛素量100%-1%/未知） |
| 活性胰岛素显示 | 主屏幕显示 |
| ★基础率 | 48段 |
| ★基础率模式 | 8种（基础率1-5+工作日+休息日+患病日） |
| 临时基础率功能 | 输注率模式百分比模式（0-200%，以5%为增量） |
| 临时基础率设定时间范围 | 30分钟-24小时（以15分钟为增量） |
| 临时基础率增加幅度 | 对于（0.000-0.975）U/每小时，增量为0.025U每小时；对于（1.00-9.75）U/每小时，增量为0.05U每小时；对于10.0U/每小时，最大增量为0.1U每小时； |
| 预设临时基础率 | 8种（临时基础率1-4+高/中/低强度活动+患病） |
| 声响大剂量 | 步长可调整范围0.1-2.0U |
| 安全锁 | 是（默认，无需设置） |
| 储药器(Reservoir) | 3ml（300U） |
| 报警/提示类型 | 声响、震动、声响加震动、通知指示灯闪烁 |
| 基础率(Basal Rate) | 0.000-35u/h |
| 基础率步长(Basal Increment) | 最小0.025u/h |
| 临时基础率(Temp Basal) | 0.5－24H ±1% 可调整 |
| 临时基础率(Temp Basal)调节方式 | 单位和百分比,两种调整方式 |
| 大剂量最小输注量 | 0.025U |
| 大剂量上限 | 默认10U，可选0-75U |
| 大剂量增量(Bolus Increments) | 0.1U、0.05U、0.025U |
| 大剂量输注方式（Bolus Option） | 5种， 手动大剂量（常规/方波/双波大剂量）、声响大剂量、大剂量向导 |
| 大剂量输注速率 | 标准模式:1.5U/min;快速模式：15U/min |
| 双波模式下方波持续时间 | 30分钟-8小时，以15分钟为增量 |
| 预设大剂量 | 可支持8个（大剂量1-4+早餐/午餐/晚餐/零食） |
| 暂停胰岛素输注功能 | 同时暂停基础率和大剂量，可单独暂停基础率或者大剂量 |
| 大剂量输注时是否可进行其他功能的设置 | 是 |
| 校正大剂量 | 有 |
| 血糖目标时间段及范围 | 最多8个 设置范围3.3-13.9mmol/l |
| 目标血糖警告界限 | 5.0-7.8mmol/l |
| 碳水化合物系数（Carb/Ins ratio） | 8个 |
| 碳水化合物系数范围 | （1.0-200）g/U；（0.075-15.0）U/exch |
| 胰岛素敏感系数设置范围 | 0.3-22.2mmol/l/U |
| 活性胰岛素时间 | 2-8小时（默认6小时）以15分钟为增量 |
| ★输注准确性 | 大剂量≥0.1U的输注准确度是±5% |
| 储药器药量低提示 | 有95-50U或2-24小时 |
| 管路更换提示 | 有（2-3天） |
| ★错过餐前大剂量提示 | 有 |
| 大剂量后测指血提示 | 有 |
| 个人提示 | 8个 |
| 低电量提醒 | 有，彩色图标提示 |
| ★胰岛素输注受阻报警 | 有 |
| 自动暂停功能 | 有（1-24小时） |
| 历史记录 | 摘要（概述、大剂量、血糖仪）每日历史、报警历史 |
| 多日摘要查看 | 摘要查询可选1、7、14、30天 |
| 历史记录统计 | 每日胰岛素总量、基础率与基础率百分比、大剂量与大剂量百分比、每日碳水化合物的量 |
| ★事件标记 | 可输入5种事件：含血糖、注射、进食、运动和其他 |

五、服务要求

★1. 整机含所有易耗件自验收合格之日起原厂保修≥2年；终身免费提供维修密码或密码相关物理媒介；设备终身提供维修，软件终身免费升级，快速修复时间（最长三天）承诺，否则提供备用机；投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

★2. 保修期内7×24小时技术及服务响应，响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期自验收合格之日起计算。保修期内故障率不得超过每年18天，故障时间每超过一天质保期相应延长3天。保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

3. 保修期内每年对设备维护≥4次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。

4. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

5. 提供现场技术培训。

★6. 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

★7. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装过程中发生的费用由卖方负责。

★8. 交货期：合同签订日起15日历天。

★9. 交货与实际投标参数不符的，买方可要求退货，并且卖方须向买方支付合同价格三倍金额的赔偿。